## Summary for supply
SL number | Short Description | Specifications | Основные харектеристики | Quantity
SL016150 | Carbon analyzer | Analyzer for determining total organic carbon. The range of detectable concentrations - from 0 to 30 mg / dm3. Measurement indicators - total organic carbon. Analyzer control - automatic. | Анализатор для определения общего органического углерода. Диапазон определяемых концентраций - от 0 до 30 мг/дм3. Измеряемые показатели - общий органический углерод. Управление анализатором - автоматическое. | 1
SL004297 | Photometer | "Spectrophotometer with a cuvette kit (10 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm) and a set of neutral light filters for checking photometric accuracy. Spectral wavelength range 325-1000 nm, Bandwidth - 5 nm, The error of setting the wavelength, not more than 2 nm, the repeatability of setting the wavelength - 1 nm, the error of determining the transmittance, not more than 1.0%. " | Спектрофотометр с набором кювет (10 мм, 20 мм, 30мм, 50 мм) и набором нейтральных светофильтров для проверки фотометрической точности. Спектральный диапазон длин волн 325-1000нм, Полоса пропускания - 5нм, Погрешность установки длины волны, не более 2 нм, Повторяемость установки длины волны - 1нм, Погрешность определения коэффициента пропускания, не более 1.0%. | 1
SL004297 | Photometer | Photometer (7500 Palintest or equivalent) for express analysis of water. Waterproof housing; automatic installation of measurement of each parameter; USB port; Storing the results of measurements; powered by AA batteries; precision-0.5%; working wavelengths - 450 - 650 nm; automatic regulation for round cuvettes of 12-20 mm. | Фотометр (7500 Palintest или аналог) для экспресс-анализа вод. водонепроницаемый корпус, автоматическая установка измерения каждого параметра, USB-порт, сохранение в памяти результатов измерений, питание от батареи типа АА, точность-0,5 %, рабочие длины волн - 450 - 650 нм, автоматическая регуляция под круглые кюветы 12-20 мм | 1
SL003623 | Trinocular microscope | Trinocular microscope. magnification range from 40x to 1800x: lenses 4-400, eyepieces 10-18; backlight; adaptation to a CCD camera. | Микроскоп тринокулярный. диапазоном увеличений от 40х до 1800х: объективы 4-400, окуляры 10-18. подсветка, адаптация для CCD камеры. | 2
SL016151 | System for microbiological research | Colilert 18 system for microbiological research, as a set (IDEXX Quanti-Tray Sealer sealer 1 piece; Quanti-Tray pallets - 500 pieces, Quanti-Tray / 2000 -500 piece, P / A comparator (Colilert Presence / Absence Comparator) - 1 piece. ; 6 watts UV lamp (365 nm) -1 pcs; Colilert-18 test kits - 1000 pcs | Система Colilert 18 для микробиологических исследований, в комплекте ( герметизатор IDEXX Quanti-Tray Sealer 1 шт; Поддоны Quanti-Tray - 500шт, Quanti-Tray/2000 -500 шт, P/А компаратор (Colilert Presence/Absence Comparator) - 1 шт.; УФ лампа мощностью 6Ват ( 365 нм) -1 шт; тестовые наборы Colilert-18 - 1000 шт ) | 1
UNICEF Ukraine Country Office 28 Instytutska Street | 01021 Kyiv, Ukraine Telephone: +38 044 521 01 15 | Facsimile: +38 044 230 25 06 | kiev@unicef.org | www.unicef.org/ukraine