FORMULARIOS - INVITACION A LICITAR

ASUNTO: Compra e instalación de estaciones hidrológicas y meteorológicas automáticas y Servicio de mantenimiento preventivo

IAL N.°:	PNUD-ECU-ADQ-21- 146670

Proyecto: P/00117074 - Reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundaciones en zonas costeras urbanas y semiurbanas de ciudades de América Latina

País:	        Ecuador

Emitida el:	24 junio 2021

Sección 6: Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificación

Este formulario sirve como una lista de verificación para la preparación de la Oferta. Complete los Formularios de Ofertas Entregables de acuerdo con las instrucciones de los formularios y devuélvalos como parte de su presentación de la Oferta. No se permitirá ninguna alteración al formato de los formularios ni se aceptará ninguna sustitución.

Antes de presentar la Oferta, asegúrese de cumplir con las instrucciones de Presentación de la Oferta de la HdeD22.

Oferta Técnica:

| ¿Ya completó debidamente todos los Formularios de Ofertas Entregables? |  |
| --- | --- |
| Formulario A: Formulario de Presentación de la Oferta | ☐ |
| Formulario B: Formulario de Información del Licitante | ☐ |
| Formulario C: Formulario de Información de la Asociación en participación,, el Consorcio o la Asociación | ☐ |
| Formulario D: Formulario de elegibilidad y Calificaciones | ☐ |
| Formulario E: Formulario de Oferta Técnica/Especificación de Cantidades | ☐ |
| Formulario G: Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta (No aplica) |  |
| Formulario H: Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato | ☐ |
| ¿Ya proporcionó los documentos requeridos para establecer el cumplimiento de los criterios de evaluación en la Sección 4? | ☐ |

Lista de Precios:

| Formulario F: Formulario de Lista de Precios | ☐ |
| --- | --- |

- Formulario A: Formulario de Presentación de la Oferta

NOTA PARA EL LICITANTE. Se requiere que el formulario se presente en papelería / con el membrete de la empresa

| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

Los abajo firmantes ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados requeridos para [Insertar título de bienes y servicios] de conformidad con su Invitación a Licitar N.º [Insertar número de referencia de la IAL] y nuestra Oferta. Presentamos nuestra Oferta por medio de este documento, que incluye la Oferta Técnica y la Lista de Precios.

La Lista de Precios adjunta es por la suma de [Insertar el monto en palabras y cifras e indicar la moneda].

Por el presente declaramos que nuestra empresa, sus filiales o subsidiarias o empleados, incluidos los miembros de Asociación en participación, Consorcios o Asociaciones, o subcontratistas o proveedores, para cualquier parte del contrato:

- no están sujetos a la prohibición de adquisición por parte de las Naciones Unidas, incluidas, entre otras, las prohibiciones derivadas del Compendio de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- no han sido suspendidos, excluidos, sancionados o de otro modo identificados como inadmisibles por ninguna Organización de las Naciones Unidas, el Grupo del Banco Mundial ni ninguna otra Organización internacional;

- no tienen conflicto de intereses de acuerdo con la Cláusula 4 de las Instrucciones para los Licitantes;

- no emplean ni anticipan emplear a ninguna persona que sea o haya sido miembro del personal de la ONU en el último año, si dicho miembro del personal de la ONU tiene o tuvo relaciones profesionales previas con nuestra empresa en su calidad de miembro del personal de la ONU en los últimos tres años de servicio con la ONU (de acuerdo con las restricciones posteriores al empleo de la ONU publicadas en ST/SGB/2006/15);

- no se han declarado en bancarrota, no están involucrados en procedimientos de bancarrota o sindicatura, y no existe ningún juicio o acción legal pendiente contra ellos que pueda perjudicar sus operaciones en el futuro previsible;

- se comprometen a no involucrarse en prácticas prohibidas, incluidas, entre otras, la corrupción, el fraude, la coacción, la colusión, la obstrucción ni en ninguna otra práctica contraria a la ética, con la ONU o cualquier otra parte, y a realizar negocios de una manera que evite cualquier riesgo financiero, operativo, de reputación u otro indebido para la ONU, y aceptamos los principios del Código de Conducta de Proveedores de las Naciones Unidas y respetamos los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

- aceptan los Términos y Condiciones Generales aplicables al Contrato del PNUD, en caso de adjudicación.

Declaramos que toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación o malentendido contenido en ella pueda conducir a nuestra descalificación y/o aplicación de sanciones por parte del PNUD.

Ofrecemos suministrar los bienes y servicios relacionados de conformidad con los documentos de Licitación, incluidas las Condiciones Generales del Contrato del PNUD y de acuerdo con la Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas.

Nuestra Oferta será válida y permanecerá vinculante entre nosotros por el período especificado en la Hoja de Datos de la Oferta.

Entendemos y reconocemos que no está obligado a aceptar ninguna Oferta que reciba.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [Insertar nombre del Licitante] para firmar esta Oferta y estar sujeto a ella si el PNUD la acepta.

Nombre: 	_____________________________________________________________

Cargo: 	_____________________________________________________________

Firma: 	_____________________________________________________________

[Colocar el sello oficial del Licitante]

- Formulario B: Formulario de Información del Licitante

| Nombre legal del Licitante | [Completar] |
| --- | --- |
| Dirección legal | [Completar] |
| Año de registro | [Completar] |
| Información sobre el Representante Autorizado del Licitante | Nombre y cargo: [Completar] Números de teléfono: [Completar] Correo electrónico: [Completar] |
| ¿Usted es un proveedor registrado en el UNGM? | ☐ Sí ☐ No En caso afirmativo, [insertar número de proveedor del UNGM] |
| ¿Usted es un proveedor del PNUD? | ☐ Sí ☐ No En caso afirmativo, [insertar número de proveedor del PNUD] |
| Países donde opera | [Completar] |
| N.° de empleados a tiempo completo | [Completar] |
| Certificación de Garantía de Calidad (p. ej., ISO 9000 o equivalente) (En caso afirmativo, proporcione una Copia del Certificado válido): | [Completar] |
| ¿Su Empresa posee alguna acreditación como ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente relacionada con el medio ambiente? (En caso afirmativo, proporcione una Copia del Certificado válido): | [Completar] |
| ¿Su Empresa posee una Declaración escrita de su Política Ambiental? (En caso afirmativo, proporcione una Copia). | [Completar] |
| ¿Su organización demuestra un compromiso significativo con la sostenibilidad a través de otros medios, por ejemplo, documentos internos de la política de la empresa sobre el empoderamiento de las mujeres, las energías renovables o la membresía de instituciones comerciales que promueven tales asuntos? | [Completar] |
| ¿Su empresa es miembro del Pacto Mundial de la ONU? | [Completar] |
| Persona de contacto en caso de que el PNUD necesite solicitar aclaraciones durante la evaluación de la Oferta | Nombre y cargo: [Completar] Números de teléfono: [Completar] Correo electrónico: [Completar] |
| Adjunte los siguientes documentos: | Perfil de la Empresa, que no debe superar las quince (15) páginas, incluidos folletos impresos y catálogos de productos relevantes para los bienes y/o los servicios adquiridos. Documento de constitución/registro comercial. Copia del Registro Único de Contribuyectes – RUC, las empresas internacionales no domiciliadas en Ecuador deberán adjuntar los documentos equivalentes. Certificado de registro/pago fiscal emitido por la Autoridad de Ingresos Internos que demuestre que el Licitante está al día con sus obligaciones de pago de impuestos, o certificado de desgravación fiscal, si es que el Licitante goza de dicho privilegio. Certificado de calidad, (p. ej., ISO, etc.) y/u otros certificados similares, acreditaciones, premios y menciones que haya recibido el Licitante, si corresponde. Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las prácticas del Licitante contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la reducción de los impactos ambientales adversos (p. ej., uso de sustancias no tóxicas, materias primas recicladas, equipos de eficiencia energética, emisiones de carbono reducidas, etc.), ya sea en sus prácticas de negocios o en los bienes que fabrica. Certificación o autorización para actuar como Agente en nombre del Fabricante, o Poder Notarial. Certificado de no ser contratista incumplido ni adjudicatario fallido, emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion /compras/FO/formularioCertificados.cpe Estados Financieros de acuerdo con lo establecido en el Formulario D “Elegibilidad y Calificaciones – Posición Financiera”. Catálogos y certificaciones de fabricante solicitados en las Especificaciones Técnicas. Certificados satisfactorios de ventas |

- Formulario C: Formulario de información de la Asociación en participación, el Consorcio o la Asociación

| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

Para completar y devolver con la Oferta, si la Oferta se presenta como Asociación en participación, , Consorcio o Asociación.

| N.° | Nombre del Asociado e información de contacto (dirección, números de teléfono, números de fax, dirección de correo electrónico) | Proporción propuesta de responsabilidades (en %) y tipo de bienes y/o servicios que realizará cada una de las partes |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Completar] | [Completar] |
| 2 | [Completar] | [Completar] |
| 3 | [Completar] | [Completar] |

| Nombre del asociado principal (con autoridad para obligar a la Asociación en participación Consorcio o Asociación durante el proceso de IAL y, en caso de que se adjudique un Contrato, durante la ejecución del contrato) | [Completar] |
| --- | --- |

Adjuntamos una copia del documento al que se hace referencia a continuación firmado por cada asociado, que detalla la estructura legal probable y la confirmación de la responsabilidad solidaria y conjunta de los miembros de tal empresa:

☐ Carta de intención para la creación de una Asociación en participación	O

☐ Acuerdo de creación de Asociación en participación, Consorcio o Asociación

Por la presente confirmamos que, si se adjudica el contrato, todas las partes de la Asociación en participación, el Consorcio o la Asociación serán conjunta y solidariamente responsables ante el PNUD por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

| Nombre del asociado: ___________________________________ | Nombre del asociado: ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma: ____________________________ | Firma: ____________________________ |
| Fecha: ___________________________________ | Fecha: ___________________________________ |
| Nombre del asociado: ___________________________________ | Nombre del asociado: ___________________________________ |
| Firma: ____________________________ | Firma: ____________________________ |
| Fecha: ___________________________________ | Fecha: ___________________________________ |

- Formulario D: Formulario de elegibilidad y calificaciones

| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

Si es Asociación en participación, Consorcio o Asociación, el formulario debe ser completado por cada asociado.

Historial de contratos incumplidos

| ☐No hubo contratos incumplidos durante los últimos 3 años |
| --- |
| ☐Contratos incumplidos durante los últimos 3 años |
| Año | Porción de incumplimiento del contrato | Identificación de contrato | Monto total del contrato (valor actual en USD) |
|  |  | Nombre del Cliente: Dirección del Cliente: Motivos de incumplimiento: |  |

Historial de litigios (incluidos litigios pendientes)

| ☐ Sin historial de litigios durante los últimos 3 años |
| --- |
| ☐ Historial de litigios como se indica a continuación |
| Año de disputa | Monto en disputa (en USD) | Identificación de contrato | Monto total del contrato (valor actual en USD) |
|  |  | Nombre del Cliente: Dirección del Cliente: Asunto en disputa: Parte que inició la disputa: Estado de la disputa: Parte adjudicada, en caso de resolución: |  |

Experiencia relevante previa

Enumere sólo contratos similares anteriores ejecutados correctamente en los últimos 3 años.

Enumere sólo aquellos contratos para los cuales el Licitante fue legalmente contratado o subcontratado por el Cliente como empresa o como uno de los asociados del Consorcio o de la Asociación en participación. Las actividades y tareas completadas por los expertos individuales independientes del Licitante o a través de otras empresas no pueden ser presentadas como experiencia relevante del Licitante ni de los asociados o subconsultores del Licitante, pero pueden ser reivindicadas por los Expertos mismos en sus currículums. El Licitante debe estar preparado para fundamentar la experiencia reivindicada presentando copias de los documentos y referencias relevantes, si así lo solicita el PNUD.

| Nombre del proyecto y país de contratación | Detalles de contacto del cliente y referencia | Valor del contrato | Período de actividad y estado | Tipos de actividades realizadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Los Licitantes también pueden adjuntar sus propias Hojas de Datos del Proyecto con más detalles sobre las asignaciones mencionadas anteriormente.

☐ Se adjunta la declaración de desempeño satisfactorio de los 3 (tres) Clientes principales o más.

Posición financiera

| Facturación anual durante los últimos 3 años | Año USD Año USD Año USD |
| --- | --- |
| Última calificación crediticia (si corresponde); indique la fuente |  |

| Información financiera (en equivalente a USD) | Información histórica de los últimos 3 años |
| --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|  | Información del balance |
| Activos totales |  |  |  |
| Pasivos totales |  |  |  |
| Activos líquidos |  |  |  |
| Pasivos líquidos |  |  |  |
|  | Información del estado de ingresos |
| Ingresos totales/brutos |  |  |  |
| Ganancias antes de impuestos |  |  |  |
| Ganancias netas |  |  |  |
| Fondo de maniobra |  |  |  |

☐ Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas relacionadas y estados de ingresos) durante los años requeridos anteriormente que cumplen con las siguientes condiciones:

  - Deben reflejar la situación financiera del Licitante o de cada parte en una Asociación en Participación , y no empresas de la misma corporación y/o matrices.

  - Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador público certificado.

  - Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados. No se aceptarán estados por períodos parciales.

- Formulario E: Formulario de Oferta Técnica

| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque específico, el licitante no sólo debe declarar su aceptación, sino también describir cómo pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite una respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerará que no cumple con todos los requisitos solicitados.

SECCIÓN 1: Aptitudes, capacidad y experiencia del Licitante

  - Capacidad organizativa general que pueda afectar la ejecución: estructura de gestión, estabilidad financiera y capacidad de financiación de proyectos, controles de gestión de proyectos, medida en que se subcontrataría cualquier trabajo (de ser así, proporcione detalles).

  - Relevancia de conocimiento especializado y experiencia en compromisos similares realizados en la región/país.

  - Procedimientos de garantía de calidad y medidas de mitigación de riesgos.

  - Compromiso de la organización con la sostenibilidad.

SECCIÓN 2: Alcance del suministro, especificaciones técnicas y servicios relacionados

En esta sección se debe demostrar la capacidad de respuesta del Licitante ante las especificaciones al identificar los componentes específicos propuestos, abordar los requisitos, según se especifique, punto por punto; proporcionar una descripción detallada de las características de ejecución esenciales propuestas; y demostrar de qué modo la oferta propuesta cumple con los requisitos o las especificaciones o los supera. Todos los aspectos importantes deben abordarse con suficiente detalle.

  - Una descripción detallada de cómo el Licitante entregará los bienes requeridos, teniendo en cuenta la idoneidad de las condiciones locales y el entorno del proyecto. Detalla cómo se organizarán, controlarán y entregarán los diferentes elementos del servicio.

  - Explique si prevé subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de los requisitos, el motivo de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos, y cómo todos funcionarán como un equipo.

  - La oferta también incluirá detalles de los mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad.

  - Cronograma de entrega de los bienes.

| Artículos a suministrar* | Cantidad | Descripción/especificación de los bienes | Última fecha de entrega (indicar por el oferente) |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación meteorológica automática completa | 6 | Cada estación meteorológica debe contener lo detallado en la Tabla 1 |  |
| Estación hidrológica automática completa | 2 | Cada estación hidrológica debe contener lo detallado en la Tabla 2 |  |

6 ESTACIONES METEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS COMPLETA

Nota: De las 6 estaciones meteorológicas, una estación (M1266 de San Marcos) no necesita cerramiento ya que se instalará dentro del predio de la estación convencional existente.

| Item | Equipo | Especificaciones Técnicas Mínimas | CARACTERÍSTICA OFERTADA (FAVOR LLENAR DE ACUERDO A LOS CÁTALOGOS DEL MODELO OFERTADO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrado de Datos | Procesador >=32-bit Memoria >= 4Mb RAM no emulada Conversor A/D mejor o igual a 16 bit Puerto para Memoria Externa Entradas Analógicas ≥ 8 Entradas de Frecuencia ≥ 2 Reloj en Tiempo Real, con capacidad de sincronismo en cualquier plataforma de telecomunicación Acceso para configuración del equipo por medio de puerto serial RS232, USB o Ethernet Capacidad comunicación Inalámbrica celular 2G, 3G, 4G, bandas de radio UHF, VHF, Temperatura de Operación: –30 a +60 °C El registrador debe contar con un software de configuración para PC, el cual permita la modificación de todos los parámetros de medición, almacenamiento, transmisión y control de funcionamiento del sistema. Incluye memoria externa de grado industrial mínimo de 4 GB y todos los terminales y/o borneras para conexión completa del registrados hacia sus periféricos y/o sensores. |  |
| 2 | Pluviómetro de peso | Pluviómetro de peso: Área de recolección 200 cm2 Capacidad mínima de almacenamiento de precipitación: 1200 mm Precisión absoluta ± 0,1% o 0,1mm Capacidad de registro de intensidad de lluvia mínimo 1200 mm / h Resolución 0,01 mm o mejor. Elemento de medición Celda de carga, fabricada en acero inoxidable, IP67 Suministro 12 VDC Opcional: Con batería interna para resguardo de datos mínimos de configuración y procesamiento. Son alarmas o alertas sobre modo de trabajo: encendido, apagado, etc. Comunicación tipo: SDI12, MODBUS, Bluetooth u otro Con puerto de comunicaciones para configuración del equipo (USB, RS232, etc.) Rango de temperatura de funcionamiento -10 ÷ 60 ° C Rango de humedad de funcionamiento 0 ÷ 100% Grado de protección IP65 Incluye cable de conexión recomendado de fábrica para instalaciones a la intemperie y resistente a radiación UV, longitud 10 m mínimo. Certificado de calibración de fábrica, instrucciones para calibración y manual de operación del sensor |  |
| 3 | Sensor de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa, integrado | Humedad Relativa Rango de Mediciones 0 a 100% RH Precisión +15 a +25 °C ±1 %RH (0 ... 90 %RH) ±1,7 %RH (90 ... 100 %RH) -20 a +40 °C ±(1,0 + 0,008 x lectura) %RH Incertidumbre de calibración de fábrica (+20°C): ±0,6 %RH (0 a 40 %RH) ±1,0 %RH (40 a 97 %RH) Temperatura Rango de medición: -40 a +60 °C Exactitud con salida de voltaje: -40 a +20 °C ±(0.226 - 0.0028 x lectura) °C +20 a +60 °C ±(0.055 + 0.0057 x lectura) °C Sensor de temperatura: Pt100 RTD 1/3 Clase B IEC 751 Características mínimas Voltaje de operación de 12 VDC Salida de voltaje (Pt100, 4 hilos): 0 a 1V ó 0 a 5V Tiempo de estabilización durante el encendido para salida de voltaje: 2 seg. Material carcasa: policarbonato o superior. Grado de protección: IP 66 Compatibilidad electromagnética: EMC EN61326-1 Cable y terminales de conexión recomendado de fábrica, compatibles con registrador de datos y montaje en caja de cables especificada. Longitud: 5 m o superior. |  |
| 4 | Pantalla de Protección para Sensor de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa | Protección contra radiación solar y precipitación en instalaciones de campo Compatible con el sensor de temperatura y humedad especificado en el Item 3. Ventilación natural Permite instalación sobre torre especificada con sujeciones de acero inoxidable. Elaborado en material termoplástico. |  |
| 5 | Sensor Ultrasónico de Dirección y Velocidad del Viento | Velocidad de Viento Rango de medición: 0 a 65 m/s o mayor Tiempo de respuesta: 250 ms Exactitud: +/- 0.1 m/s o 2% de la lectura Umbral de inicio: 0.01 m/s Resolución salida: 0.01 m/s Dirección de Viento Rango de medición: 0 a 360° Tiempo de respuesta: 250 ms Exactitud: ±2° a escala completa Umbral de inicio: 0.1 m/s Resolución de salida: 1° Características Voltaje de operación: 12 VDC Interfaz: SDI-12, RS-485 Formato de mensaje: ASCII y SDI12 Velocidad de línea: 1200 a 115200 baudios Temperatura de operación: -30 a +60 °C Carcasa de acero inoxidable Protección IP67 Cable de conexión, tipo y calibre, compatibles con el sensor ultrasónico, recomendado de fábrica, chaqueta resistente a rayos UV e intemperie. Longitud aproximada mínima: 12 m. Incluye terminales de conexión. |  |
| 6 | Sensor de Radiación Solar Global | Banda Espectral: 300 a 2800 nm Rango de Irradiación: 0 a 2000W/m2 Sensibilidad: 5 a 20μV/W/m2 Error Direccional: < 20W/m2 Impedancia: 20 a 200Ω Incertidumbre diaria esperada: < 5% Señal de Salida: 0 a 20 mV Temperatura de Operación: -30° a +60°C Cable de conexión, tipo y calibre, compatibles con el sensor de radiación, recomendado de fábrica, chaqueta resistente a rayos UV e intemperie. Longitud aproximada mínima: 10 m. . Incluye terminales de conexión. |  |
| 7 | Sensor de Presión Atmosférica | Clase A Rango de Presión: 500 a 1100 hPa Rango de Temperatura: -20 a +60 °C Rango de Humedad: no condensación Exactitud a +20°C: ± 0.1 hPa Linealidad a +20°C: ± 0.05 hPa Histéresis a +20°C: ± 0.03 hPa Repetitividad a +20°C: ± 0.03 hPa Incertidumbre de la Calibración: < ± 0.10 hPa Estabilidad a Largo Plazo: ±0.1 hPa/año Resolución: 0.1 hPa Voltaje de Alimentación: 12 VDC Si aplica con cuerpo propio de sensor, incluye cable de conexión, tipo y calibre, compatibles con el sensor de presión, recomendado de fábrica, chaqueta resistente a rayos UV e intemperie. Longitud aproximada mínima: 1 m. . Incluye terminales de conexión, montado en gabinete hermético externo, IP68, sujeto a estructura mediante herrajes inoxidables, con salida para manguera de transferencia de aire, con bloqueo para insectos. |  |
| 8 | Sensor de temperatura y humedad de Suelo | Tiempo de lectura: < 1 segundo Alimentación: 12 V DC Consumo en inactividad: <50 μA 6 a 12 V DC Consumo en operación: <200 mA a 12 V DC Contenido volumétrico de Agua: 0 a 100%, resolución de 0.1% Permititividad:1 a 80, resolución de 0.1 Conductividad Eléctrica del suelo: 0 a 5000 μS/cm Temperatura del suelo: -30 a +60°C, resolución de 0.1°C Conductividad eléctrica de agua en roca porosa: 0 to 55000 μS/cm Cable de conexión, tipo y calibre, compatibles con el sensor de temperatura de suelo, recomendado de fábrica, chaqueta resistente a rayos UV e intemperie. Longitud aproximada mínima: 10 m. . Incluye terminales de conexión. |  |
| 9 | Gabinete para Equipos | Material: Fibra de vidrio moldeada y comprimida al caliente reforzada con poliéster (termoestable) Puerta con profundidad extendida aprox. 5 cm. Dimensiones externas aprox.: 500 x 450 x 225mm Cumple estándar NEMA 250 Tipo 1, 3R, 4X, 6P, 12 Grado de protección: IP 68 Temperatura de operación de -40°C a +85°C Inlcuye herrajes para montaje en torre especificada fabricados en acero inoxidable. Una cerradura de acero inoxidable para candado (incluye candado con clave de 4 dígitos y resistente contra apalancamiento) |  |
| 10 | Gabinete para almacenamiento y revisión de cables | Clasificación: IP66 Dimensiones : 450 x 450 x 200 mm (aprox) Material : Polipropileno termoplástico Resistente a la corrosión, radiación ultravioleta y sustancias químicas Dos (2) bolsas de 100 gr de desecante Color : Gris o similar Una cerradura de acero inoxidable para candado (incluye candado con clave de 4 dígitos y resistente contra apalancamiento) Inlcuye herrajes para montaje en torre especificada fabricados en acero inoxidable. Con suficientes accesos para el ingreso de cables de sensores, eléctricos y de PAT, con aislamiento del medio exterior. |  |
| 11 | Panel Solar | Potencia Pico a 25°C: 100 W Voltaje Máximo: 18 V aprox. Corriente Máxima: 5.6 A aprox Voltaje en Circuito Abierto: 22 V aprox Corriente de Corto Circuito: 6 A (aprox) Tolerancia de salida: ±3% Temperatura de Operación : -30 a +70°C Cubierta del Panel: Vidrio templado de 3mm o protección similar Tamaño del módulo 660 x 1000 x 35 mm aprox Inlcuye herrajes para montaje en torre especificada fabricados en acero inoxidable, que permitan control de elevación y orientación. Cable de conexión, tipo y calibre, compatibles con el panel solar, recomendado de fábrica, chaqueta resistente a rayos UV e intemperie. Longitud aproximada mínima: 10 m. . Incluye terminales de conexión. |  |
| 12 | Batería | Tipo : Selladas, Plomo-Ácido Voltaje Nominal : 12V Corriente Nominal: 35 Ah mínimo Tecnología batería: VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula); AGM (Absorbent Glass Mat) fibra de vidrio absorbente. Año de fabricación: 2021, máximo 6 meses a la fecha de entrega. |  |
| 13 | Sistema de Pararrayos | Pararrayo de Puntas Franklin en cobre Ángulo de cobertura de 60º de protección, el cual varía dependiendo de la altura. Altura de la punta central: 34 cm Diámetro entre puntas laterales: 20 cm Diámetro de la base: 1 pulg Diámetro rosca de conexión: 5/16 pulg. Cuatro puntas laterales 3/8” x 20 cm de largo, equidistantes, montadas sobre una corona y que forman un ángulo de 45º con la punta central, ampliando el área de cobertura Mástil angulado de 200 cm de largo x 5/8” de diámetro. Material: cobre grado de pureza ≥ 95% Herrajes de montaje de acero inoxidable. |  |
| 14 | Sistema de puesta a tierra | Mínimo 3 Varillas Copperweld de 180 cm de largo x 5/8” de diámetro Las varillas tendrán el núcleo de acero al carbono con revestimiento de cobre y sin trazas de zinc con grado de pureza ≥ 95%. 25 m (mínimo) de cable de cobre desnudo, calibre 2/0 AWG de 19 hilos, o suficiente para cubrir el perímetro del cerramiento de la estación meteorológica. Terminales que permitan fijación del sistema a la estructura de la estación y a la varilla de cobre 4 paquetes (25 libras cada uno) de GEM (material de refuerzo de tierra) Polvo de Suelda Exotérmica: 5 sobres cartucho 115 Valor máximo de resistencia del sistema y suelo: < 5 Ω (ohmios). El proveedor realizará la optimización del terreno con el objeto de conseguir el valor de resistencia especificado. |  |
| 15 | Controlador de Carga | Voltaje Máximo de Entrada: 30 VDC (para panel solar) Capacidad mínima 6 A a 12 VDC Rango de Capacidad de Batería : 4 a 100 Ah Voltaje aproximado de carga batería: 14.1 V Protección contra Polaridad Inversa para Batería y Panel Solar Protección contra Sobrecarga de la Batería Terminales de conexión para Batería, carga, panel solar Carcasa de aluminio anodizado e inoxidable. Encapsulado epóxico Temperatura de Operación : -20 a +85 °C Humedad de 0 a 100% sin condensación Montaje en gabinete permitirá conexión / desconexión de terminales con facilidad, así como la fácil toma de medidas con multímetro. |  |
| 16 | Módulo protector contra sobretensiones para líneas de datos en serie | ·Interface : RS485, RS232, USB, Ethernet ·Nivel de Protección a pulsos de voltaje 8/20μs < 32.5V ·Corriente de Choque: Manejable en pulsos de voltaje 8/20μs 120A ·Montaje : Riel DIN ·Potencia Pico a 25°C: 100 W ·Voltaje Máximo: 18 V aprox. ·Corriente Máxima: 5.6 A aprox. ·Voltaje en Circuito Abierto: 22 V aprox. ·Corriente de Corto Circuito: 6 A (aprox) ·Tolerancia de salida: ±3% ·Temperatura de Operación : -30 a +70°C |  |
| 17 | Modem para transmisión de datos por señal celular | Banda de operación: 850/900/1800/1900 Mhz o superiores. Capacidad de datos: GSM/GPRS/EDGE mínimo. Capacidad de mensajería (SMS) Sensibilidad: -110 dBm o mayor Temperatura de operación: -20°C a +85°C Red y Ruteo: Network Address Translation (NAT) Aprobaciones industriales: CE, RCM, GCF, R & TTE Conector: USB 2.0 Micro-B Alimentación: 12 VDC con circuito de protección para cortocircuitos y transientes inducidas. Posee dos terminales para conexión de antenas GSM y GPS, tipo SMA Interfaz de comunicación mínima: 10/100/1000 Ethernet (RJ45) y RS-232 con terminal compatible con registrador de datos especificado en el Item 2 Capacidad de monitoreo de la señal GSM y GPRS |  |
| 18 | Antena / GPRS externa | Tipo Yag Ganancia mínima: 14 dBi Banda de operación: 850/900/1800/1900 Mhz Cable coaxial: 50 ohms, bajas pérdidas Longitud cable: 6 m mínimo Terminal de conexión de antena GSM tipo SMA con impedancia nominal de 50 Ω, compatible con terminal de modem. Herrajes de montaje en acero inoxidable que permitan establecer azimuth y elevación requeridos en campo. |  |
| 19 | Torre de soporte | Altura: 10m desde el nivel del suelo Sección: Triangular; 3 segmentos + base para instalación en concreto. Segmento superior cónico. Dimensiones de los Segmentos: Lado del Segmento Inferior: 34cm x 3m (aproximado) Lado del Segmento Medio: 26cm x 3m (aproximado) Lado del Segmento Superior : 26cm x 3m (aproximado) Material de los Segmentos: Aluminio Anodizado Material de la Base: Acero Estructura libre de Mantenimiento Movilidad: Abatible desde la base Diseño Estructural para Soportar vientos de hasta 70m/s. Incluye todos los accesorios para el armado de la torre, como pernos, tuercas, abrazaderas, etc.; deben ser construidos en acero inoxidable Los segmentos de la torre deberán ser totalmente desmontables independientemente. Incluye Manual de Instalación desarrollado por el fabricante |  |
| 20 | Cerramiento | Cerramiento con malla de acero galvanizado de 5 x 6 m por 2,5 m de altura, incluye candado de seguridad. Cerramiento con hormigón armado en sus bases y malla metálica alrededor, con una puerta de ingreso con sistema basculante 3 filas de alambre de púas en la parte superior del cerramiento Orientación de la puerta permitirá abatimiendo de la torre especificada. |  |

Tabla 2. Repuestos para las estaciones meteorológicas automáticas

| Item | Equipo | Cantidad | Cantidad Ofertada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrado de Datos | 1 |  |
| 2 | Pluviómetro | 2 |  |
| 3 | Sensor de Temperatura Ambiente y Humedad Relativa, integrado | 2 |  |
| 5 | Sensor Ultrasónico de Dirección y Velocidad del Viento | 1 |  |
| 6 | Sensor de Radiación Solar Global | 1 |  |
| 7 | Sensor de Presión Atmosférica | 1 |  |
| 8 | Sensor de temperatura y humedad de Suelo | 1 |  |
| 11 | Panel Solar | 2 |  |
| 12 | Batería | 6 |  |
| 15 | Controlador de Carga | 2 |  |
| 17 | Modem para transmisión de datos por señal celular | 2 |  |
| 18 | Antena / GPRS externa | 2 |  |

Nota: Si bien las dimensiones para el cerramiento que se describe en el ítem 21 de la Tabla 1, este no un tamaño estándar, pues en algunas estaciones las dimensiones cambian. En la siguiente tabla (Tabla 3) se indica las dimensiones referenciales para los cerramientos de cada una de las estaciones (ver fotografías en Anexo 4):

Tabla 3. Dimensiones de los cerramientos para las estaciones meteorológicas

| Estación meteorológica | Dimensiones del cerramiento | Confirmar cumplimiento de los dimensiones |
| --- | --- | --- |
|  | Ancho (m) | Largo (m) | Alto (m) | Si cumplirá/ No cumplirá |
| M1262_Las_Palmas_CELEC | 4 | 5 | 2.5 |  |
| M0160_El_Carmen | 5 | 5 | 2.5 |  |
| M1190_San_Bernabe | 5 | 6 | 2.5 |  |
| M0327_Chontal_Bajo | 5 | 5 | 2.5 |  |
| PVM0444_TEAONE_TABIAZO | 5 | 5 | 2.5 |  |
| M1266_San_Marcos | No necesita cerramiento |  |

- ESTACIONES HIDROLÓGICAS AUTOMÁTICAS COMPLETA

Nota: Cada estación hidrológica automática completa incluye la instalación  de sensor radar con datalogger. De las dos estaciones hidrológicas, la estación H0138_Blanco_Dj_Toachi no necesita cerramiento ni torre.

| Item | Equipo | Especificaciones Técnicas Mínimas | CARACTERÍSTICA OFERTADA (FAVOR LLENAR DE ACUERDO A LOS CÁTALOGOS DEL MODELO OFERTADO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrado de Datos | Procesador >=32-bit Memoria >= 4Mb RAM no emulada Conversor A/D mejor o igual a 16 bit Puerto para Memoria Externa Entradas Analógicas ≥ 8 Entradas de Frecuencia ≥ 2 Reloj en Tiempo Real, con capacidad de sincronismo en cualquier plataforma de telecomunicación Acceso para configuración del equipo por medio de puerto serial, USB o Ethernet Capacidad comunicación Inalámbrica GSM, GPRS, LTE, UHF, VHF Temperatura de Operación: –30 a +60 °C El registrador debe contar con un software de configuración para PC, el cual permita la modificación de todos los parámetros de medición, almacenamiento, transmisión y control de funcionamiento del sistema. Incluye memoria externa de grado industrial mínimo de 4 GB y todos los terminales y/o borneras para conexión completa del registrados hacia sus periféricos y/o sensores. |  |
| 2 | Sensor de nivel de agua tipo radar | Sensor de Nivel de Agua con Tecnología de Radar: Rango de Medición: 50 mm a 30 m (2 pulgadas a 98 pies) Exactitud: ±3 mm (±0.1 in.) en todo el rango de medida Resolución: 1 mm (0.04 pulgadas) Protocolo de salida: SDI-12 y/o RS485 Frecuencia de radar: 26 GHz o mayor Compatibilidad electromagnética: Emisión a EN 61326; Equipo Eléctrico Clase B Pulso de Energía: El requerido por el sensor Angulo del haz de radiación menor o igual a 10° Voltaje de Energización: 12 Vdc Protección contra sobre-voltajes: 1.5 KVA o mejor. Longitud del cable mínima de 30 m. Sensibilidad a la temperatura: Promedio: 2 mm/10 K, máximo 5 mm en el rango de -35° a +80°C Resistencia a la Vibración: Vibraciones Mecánicas comprendidas entre 2g a 180Hz Clasificación de la Carcasa: NEMA 4x Material de la Carcasa: Aluminio u otro material que se justifique técnicamente que sea resistente a las condiciones ambientales, recubierto IP66/68 Material de la corneta: acero inoxidable 316L. Nota: Se acepta adicionalmente sensores radar sin corneta y otro tipo de material que se justifique técnicamente que sea resistente a las condiciones ambientales Debe incluir: cable de conexión y terminales compatibles con la instalación. Chaqueta con protección UV y resistente a la intemperie. Certificado de calibración de fábrica, instrucciones para calibración y manual de operación del sensor |  |
| 3 | Gabinete para Equipos | Material: Fibra de vidrio moldeada y comprimida al caliente reforzada con poliéster (termoestable) Puerta con profundidad extendida aprox. 5 cm. Dimensiones externas aprox.: 500 x 450 x 225mm Cumple estándar NEMA 250 Tipo 1, 3R, 4X, 6P, 12 Grado de protección: IP 68 Temperatura de operación de -40°C a +85°C |  |
| 4 | Gabinete para almacenamiento y revisión de cables | Clasificación: IP66 Dimensiones : 450 x 450 x 200 mm (aprox) Material : Polipropileno termoplástico Resistente a la corrosión, radiación ultravioleta y sustancias químicas Dos (2) bolsas de 100 gr de desecante Color : Gris o similar Una cerradura de acero inoxidable para candado (incluye candado con clave de 4 dígitos y resistente contra apalancamiento) |  |
| 5 | Controlador de Carga | Voltaje Máximo de Entrada: 30 VDC (para panel solar) Capacidad mínima 6 A a 12 VDC Rango de Capacidad de Batería : 4 a 100 Ah Voltaje aproximado de carga batería: 14.1 V Protección contra Polaridad Inversa para Batería y Panel Solar Carcasa de aluminio anodizado e inoxidable Temperatura de Operación : -20 a +85 °C Leds indicadores de estado de suministro de energía y carga. Montaje en gabinete permitirá conexión / desconexión de terminales con facilidad, así como la fácil toma de medidas con multímetro. |  |
| 6 | Panel Solar | Potencia Pico a 25°C: 100 W Voltaje Máximo: 18 V aprox. Corriente Máxima: 5.6 A aprox Voltaje en Circuito Abierto: 22 V aprox Corriente de Corto Circuito: 6 A (aprox) Tolerancia de salida: ±3% Temperatura de Operación : -30 a +70°C Cubierta del Panel: Vidrio templado de 3mm Tamaño del módulo 660 x 1000 x 35 mm aprox Inlcuye herrajes para montaje en torre especificada fabricados en acero inoxidable, que permitan control de elevación y orientación. Cable de conexión, tipo y calibre, compatibles con el panel solar, recomendado de fábrica, chaqueta resistente a rayos UV e intemperie. Longitud aproximada mínima: 10 m. . Incluye terminales de conexión. |  |
| 7 | Batería | Tipo : Selladas, Plomo-Ácido Voltaje Nominal : 12V Corriente Nominal: 38 Ah mínimo Tecnología batería: VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula); AGM (Absorbent Glass Mat) fibra de vidrio absorbente. Año de fabricación: 2021, máximo 6 meses a la fecha de entrega. |  |
| 8 | Sistema de Pararrayos | Pararrayo de Puntas Franklin en cobre Ángulo de cobertura de 60º de protección, el cual varía dependiendo de la altura. Altura de la punta central: 34 cm Diámetro entre puntas laterales: 20 cm Diámetro de la base: 1 pulg Diámetro rosca de conexión: 5/16 pulg. Cuatro puntas laterales 3/8” x 20 cm de largo, equidistantes, montadas sobre una corona y que forman un ángulo de 45º con la punta central, ampliando el área de cobertura Mástil angulado de 200 cm de largo x 5/8” de diámetro. Material: cobre grado de pureza ≥ 95% Herrahes de montaje metálicos anodizados, resistentes a la corrosión. |  |
| 9 | Sistema de puesta a tierra | Mínimo 3 Varillas Copperweld de 180 cm de largo x 5/8” de diámetro Las varillas tendrán el núcleo de acero al carbono con revestimiento de cobre y sin trazas de zinc con grado de pureza ≥ 95%. 25 m (mínimo) de cable de cobre desnudo, calibre 2/0 AWG de 19 hilos, o suficiente para cubrir el perímetro del cerramiento de la estación meteorológica. Terminales que permitan fijación del sistema a la estructura de la estación y a la varilla de cobre 4 paquetes (25 libras cada uno) de GEM (material de refuerzo de tierra) Polvo de Suelda Exotérmica: 5 sobres cartucho 115 Valor máximo de resistencia del sistema y suelo: < 5 Ω (ohmios). El proveedor realizará la optimización del terreno con el objeto de conseguir el valor de resistencia especificado. |  |
| 10 | Módulo protector contra sobretensiones para líneas de datos en serie | ·Interface : RS485, RS232, USB, Ethernet ·Nivel de Protección a pulsos de voltaje 8/20μs < 32.5V ·Corriente de Choque: Manejable en pulsos de voltaje 8/20μs 120A ·Montaje : Riel DIN ·Potencia Pico a 25°C: 100 W ·Voltaje Máximo: 18 V aprox. ·Corriente Máxima: 5.6 A aprox. ·Voltaje en Circuito Abierto: 22 V aprox. ·Corriente de Corto Circuito: 6 A (aprox) ·Tolerancia de salida: ±3% ·Temperatura de Operación : -30 a +70°C |  |
| 11 | Modem para transmisión de datos mediante señal celular | Banda de operación: 850/900/1800/1900 Mhz o superior. Capacidad de datos: GSM/GPRS/EDGE mínimo. Capacidad de mensajería (SMS) Sensibilidad: -110 dBm o mayor Temperatura de operación: -20°C a +85°C Red y Ruteo: Network Address Translation (NAT) Aprobaciones industriales: CE, RCM, GCF, R & TTE Conector: USB 2.0 Micro-B Alimentación: 12 VDC con circuito de protección para cortocircuitos y transientes inducidas. Posee dos terminales para conexión de antenas GSM y GPS, tipo SMA Interfaz de comunicación mínima: 10/100/1000 Ethernet (RJ45) y RS-232 con terminal compatible con registrador de datos especificado en el Item 2 Capacidad de monitoreo de la señal GSM y GPRS |  |
| 12 | Antena/ GPRS externa | Tipo Yagi Ganancia mínima: 14 dBi Banda de operación: 850/900/1800/1900 Mhz Cable coaxial: 50 ohms, bajas pérdidas Longitud cable: 6 m mínimo Terminal de conexión de antena GSM tipo SMA con impedancia nominal de 50 Ω, compatible con terminal de modem. Herrajes de montaje en acero inoxidable que permitan establecer azimuth y elevación requeridos en campo. |  |
| 13 | Torre de soporte | • Altura: 10m desde el nivel del suelo • Sección: Triangular; 3 segmentos + base para instalación en concreto. Segmento superior cónico. • Dimensiones de los Segmentos: - Lado del Segmento Inferior: 34cm x 3m (aproximado) - Lado del Segmento Medio: 26cm x 3m (aproximado) - Lado del Segmento Superior : 26cm x 3m (aproximado) • Material de los Segmentos: Aluminio Anodizado • Material de la Base: Acero • Estructura libre de Mantenimiento • Movilidad: Abatible desde la base • Diseño Estructural para Soportar vientos de hasta 70m/s. • Incluye todos los accesorios para el armado de la torre, como pernos, tuercas, abrazaderas, etc.; deben ser construidos en acero inoxidable • Los segmentos de la torre deberán ser totalmente desmontables independientemente. • Incluye Manual de Instalación desarrollado por el fabricante |  |
| 14 | Cerramiento | Cerramiento con malla de acero galvanizado de 2.5 x 3 m por 2,5 m de altura, incluye candado de seguridad. Cerramiento con hormigón armado en sus bases y malla metálica alrededor, con una puerta de ingreso con sistema basculante 3 filas de alambre de púas en la parte superior del cerramiento |  |
| 15 | Brazo para instalación de sensor de nivel | Mástil tipo viga de 4 metros de longitud con sistema para colocación de sensor de radar, montado sobre corredera que permita recoger el sensor y dar mantenimiento. Material de acero galvanizado Incluye anclaje al cerramiento y contrapeso donde se encuentran los equipos. |  |

Se incluirán los siguientes repuestos, bajo las mismas especificaciones técnicas:

Tabla 5. Repuestos para las estaciones hidrológicas automáticas

| Item | Equipo | Cantidad | Cantidad Ofertada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrador de Datos | 1 |  |
| 2 | Sensor de nivel de agua | 1 |  |
| 5 | Controlador de Carga | 1 |  |
| 6 | Panel Solar | 1 |  |
| 7 | Batería | 2 |  |
| 11 | Modem para transmisión de datos mediante señal celular | 1 |  |
| 12 | Antena/ GPRS externa | 1 |  |

LOTE 2: Servicio de mantenimiento preventivo de las estaciones del Lote 1 durante 3 años

El mantenimiento preventivo de las estaciones estaciones del lote 1 será realizado conforme los procedimientos establecidos en los manuales elaborados por INAMHI para tal efecto; incluyendo visitas semestrales (6 visitas durante tres años) con verificación metrológica en cada uno de los sitios intervenidos donde se encuentren las estaciones.

Para la verificación metrológca, el proveedor deberá disponer de estaciones de verificación metrológica para campo trazables a un patrón  de cada uno de los parámetros a intercomparar, y deberá cumplir con los procedimientos establecidos en los manuales elaborados por INAMHI para tal efecto.

El proveedor cumplirá con la atención a cada estación automática que presente fallos en su funcionamiento, en cualquiera de sus elementos, más aún sin que transmita los datos, y deberá responder en máximo 72 horas de haber sido informado.

De ser factible, el proveedor coordinará para disponer de algún repuesto que sea necesario y pueda levantar y poner operativa en su totalidad la estación automática atendida en el menor tiempo posible.

Cada intervención a las estaciones será registrada en una Ficha de Intervención, cuyo formato puede ser tomado del modelo de INAMHI, y será completada en campo. Una copia de la Ficha de Intervención se dejará dentro del gabinete de equipos, de cada estación, debidamente protegida contra la humedad. Y la otra copia física o digital, será transcrita a una hoja electrónica y remitida una impresión, debidamente suscrita por el o los técnicos que intervinieron en la estación automática, y por la firma del inmediato superior o coordinador de la intervención.

El proveedor presentará un calendario de visitas para mantenimiento preventivo de las estaciones automáticas mismo que deberá ser coordinado y acordado con el contratante, así como INAMHI para la respectiva supervisión y monitoreo del funcionamiento de las estaciones automáticas.

| Otros servicios y requisitos relacionados (basados en la información proporcionada en la Sección 5b) | Cumplimiento de requisitos | Detalles o comentarios sobre los requisitos relacionados |
| --- | --- | --- |
|  | Sí, cumplimos | No, no podemos cumplir (indicar discrepancias) |  |
| TIEMPO DE ENTREGA LOTE 1: El tiempo de entrega será de: 150 dias calendario desde la notificación de adjudicación El oferente debe proponer un cronograma de entregas parciales dentro del periodo total de 150 para agilizar los pasos en la cadena logística para la entrega e instalación. TIEMPO DE ENTREGA LOTE 2: (6 visitas durante tres años) con verificación metrológica en cada uno de los sitios intervenidos donde se encuentren las estaciones. |  |  |  |
| Lote 1: - Entregar equipos nuevos, en perfectas condiciones y sin fallas de ninguna índole. No deben ser reconstruidos: no "REC", no "REFURBISHED" y no "REBUILT". De existir defectos de fabricación, el proveedor deberá realizar los cambios pertinentes. - Entregar una garantía técnica de 2 años de los equipos/sensores que conforman las estaciones. La garantía obliga al cambio del bien o bienes en caso de detectarse defectos de fabricación, debiendo entregar un nuevo bien de las mismas características dentro de 45 días calendario de solicitado el cambio por parte del administrador del contrato; la ejecución de esta garantía no generará pago adicional por ningún concepto que represente la reposición de el o los equipos. - Cubrir el costo del servicio de conectividad por 3 años a partir de la implementación de la red hidro meteorológica para transmisión de datos. Lote 2: - Mantenimiento preventivo semestral durante 3 años (6 mantenimientos), con validación metrológica en campo, conforme a lo especificado en el Anexo 1. Incluir el soporte técnico 24/7, 365 días del año, con un tiempo de arribo al sitio de máximo 72 horas y un tiempo máximo de solución de 30 días para reparación de bienes y 60 días calendario para remplazo de bienes, durante 3 años |  |  |  |
| Lugar de entrega: Esmeraldas de acuerdo con el anexo 2 de las especificaciones técnicas. |  |  |  |
| Forma de Pago Lote1: En bienes importados: El noventa por ciento (90%) del precio CIF de los bienes embarcados se pagará contra presentación de los documentos especificados para importación. El 10% restante del costo CIF y el 100% de los costos nacionales se pagará dentro de los 30 días siguientes a la recepción por PNUD de las actas de entrega-recepción-funcionamiento suscritas entre el proveedor y el Proyecto en el lugar de destino final. En Compra Local (equipos nacionalizados): El 100% contra entrega e instalación de las estaciones en los sitios especificados en el Anexo 1, dentro de los ciento cincuenta días calendario luego de recibida la orden de compra, y de la recepción de las actas de entrega-recepción de los bienes firmada por el Proyecto y el Proveedor y la factura al PNUD; o El 20% del valor total de la orden de compra contra presentación de una póliza de Buen Uso de Anticipo con condición de: Incondicional, Irrevocable y de Cobro Inmediato. El 80% del valor total de la orden de compra contra entrega e instalación de las estaciones en los sitios especificados en el Anexo 1, dentro de los ciento cincuenta días calendario luego de recibida la orden de compra, y de la recepción de las actas de entrega-recepción de los bienes firmada por el Proyecto y el Proveedor y la factura al PNUD Lote 2: El 100% del valor por cada mantenimiento semestral, una vez realizado el mantenimiento y enviado/aprobado el informe y/o documentos de respaldo respectivo |  |  |  |

- FORMULARIO F: Formulario de Lista de Precios

| Nombre del Licitante: | [Insertar nombre del Licitante] | Fecha: | Seleccionar fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia de la IAL: | [Insertar número de referencia de la IAL] |

El Licitante está obligado a presentar la Lista de Precios según el formato a continuación. La Lista de Precios deberá incluir un desglose detallado de los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán. Se deberán proporcionar cifras separadas para cada grupo o categoría funcional, si corresponde.

Las estimaciones de artículos de costos reembolsables, como los viajes de expertos y los gastos de bolsillo, deben enumerarse por separado.

Moneda de la Oferta: Dólares de los Estados Unidos de América

Lista de Precios

| N.º de artículo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario Todo incluido | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem 1 | Estación meteorológica automática completa | Unidad | 6 |  |  |
| Ítem 1.1 | Repuestos estación meteorológica (total de unidades requeridas) | Unidad | 1 |  |  |
| Ítem 1.3 | Cerramientos | Unidad | 5 |  |  |
| Ítem 2 | Estación hidrológica automática completa | Unidad | 2 |  |  |
| Ítem 2.2 | Repuestos estación hidrológica (total de unidades requeridas) | Unidad | 1 |  |  |
| Ítem 3 | Servicio de mantenimiento preventivo de las estaciones durante 3 años | Unidad | 6 |  |  |
| Subtotal |  |
| Costo de transporte/entrega |  |
| Seguro |  |
| Sub total IVA12% (en caso de que aplicque) |  |
| Añadir: Otros costos (especifíquense) |  |
| Total de la oferta, |  |

Nombre del Licitante: 			________________________________________________

Firma autorizada: 			________________________________________________

Nombre del signatario autorizado: 	________________________________________________

Cargo funcional: 			________________________________________________

- FORMULARIO H. MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Esta sección de instrucciones, así como todas las notas al pie, encabezados y cualquier otra instrucción en este modelo, son solo para orientación de la Unidad de Negocios y deben removerse antes de enviarlo al Contratista para su revisión y firma.

Cómo usar este modelo:

      - La garantía debe ser emitida utilizando el membrete  oficial del Banco Emisor.

      - Excepto por los campos indicados, no podrán introducirse cambios a este modelo.

      - Si la Solicitud de Propuestas o el Pliego de la  Licitación requieren la presentación de una garantía de fiel cumplimiento como condición para la firma y la vigencia del Contrato, la garantía de fiel cumplimiento que emitirá el Banco del proponente deberá basarse en este modelo. No se pueden realizar cambios a este modelo sin la aprobación previa de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Buró de Servicios de Gestión (BMS, Bureau for Management Services, por sus siglas en inglés).

|  | INSERTAR MEMBRETE DEL BANCO |  |
| --- | --- | --- |

[fecha]

A:	Beneficiario

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

[Insertar dirección]

Contratista

[insertar información sobre el contratista]

Referencia : Garantía No. [insertar número]

Estimados Señores,

CONSIDERANDO QUE el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (el “Beneficiario”) y [Nombre del contratista] (el “Contratista”) han celebrado el Contrato No. [número del Contrato] para [insertar descripción del contrato], que entró en vigor el [fecha] (el “Contrato”);

CONSIDERANDO QUE el Contrato requiere que el Contratista proporcione una garantía bancaria por una suma especificada en el Contrato como garantía para del fiel cumplimiento del Contratista con sus obligaciones bajo el Contrato;

CONSIDERANDO QUE nosotros [Nombre del Banco] (los “Garantes”) hemos acordado otorgar dicha Garantía al Contratista;

POR TANTO, nosotros, los Garantes, nos comprometemos a pagarle al Beneficiario, a primer requerimiento por escrito del Beneficiario y sin reparos ni argumentos, la suma o sumas que no excedan en total [moneda] [monto en letras y cifras] o la suma menor de dinero que el Beneficiario pueda exigir por escrito, acompañado por una declaración por escrito del Beneficiario de que el Contratista ha incumplido sus obligaciones bajo Contrato, sin la necesidad de especificar, probar o mostrar los motivos o razones de dicho requerimiento. Dicha declaración será evidencia irrefutable del derecho del Beneficiario al pago del monto exigido hasta el monto de esta Garantía.

El monto máximo garantizado bajo esta Garantía es [moneda] [monto en letras y cifras].

Nosotros, acordamos además que ningún cambio o adición u otra modificación a los términos del Contrato o de las obras, bienes y servicios adquiridos en virtud del mismo, que puedan realizar el Beneficiario y el Contratista, nos liberará en modo alguno de ninguna de nuestras obligaciones bajo esta Garantía, y por la presente renunciamos a la notificación de dichos cambios, adiciones o modificaciones.

Esta Garantía será válida hasta treinta (30) días después de la fecha de emisión por parte del Beneficiario de un certificado de fiel y total cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones bajo el Contrato.

Sujeto al párrafo siguiente, esta Garantía se rige por las Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer Requerimiento (en inglés, Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación CCI No. 758. Se excluye la declaración bajo el Artículo 15 (a) de la misma.

Nada de lo contenido en este documento o relacionado con este se considerará una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, ni se interpretará ni aplicará de manera incompatible con dichos privilegios e inmunidades.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO EMISOR DE LA GARANTÍA

__________________________________

Fecha :

Nombre del Banco :

Dirección :

- FORMULARIO G: Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta debe emitirse utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.

Con excepción de los campos indicados, no pueden realizarse cambios en esta plantilla.

Para:	PNUD

[Insertar la información de contacto que se especifica en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [Nombre y dirección del Licitante] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha presentado una Oferta al PNUD con fecha de Seleccionar fecha para la ejecución de bienes y/o servicios [Insertar título de bienes y/o servicios] (en lo sucesivo denominados "la Oferta"):

Y POR CUANTO usted ha estipulado que el Licitante deberá proporcionarle una Garantía Bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en la presente como garantía en el caso de que el Licitante:

- no firme el Contrato después de la adjudicación por parte del PNUD;

- retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;

- no cumpla con la variación de requisitos del PNUD, de acuerdo con las instrucciones de la IAL; o

- no proporcione la Garantía de Cumplimiento, los seguros u otros documentos que el PNUD pudiera solicitar como condición para la prestación efectiva del contrato.

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante dicha Garantía Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garantes y responsables ante usted, en nombre del Licitante, hasta un total de [monto de la garantía] [en palabras y en cifras], que constituye la suma pagadera en los tipos y las proporciones de monedas en que se pague la Oferta de Precios; y nos comprometemos a pagarle a usted, contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningún tipo, la suma o las sumas dentro de los límites de [monto de la garantía antes mencionado] sin necesidad de que usted pruebe o acredite los motivos o las razones de su demanda de la suma especificada por esta.

Esta garantía será válida hasta los 30 días posteriores a la fecha de validez final de las ofertas.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTÍA

Firma: 	_____________________________________________________________

Nombre: 	_____________________________________________________________

Cargo: 	_____________________________________________________________

Fecha:	_____________________________________________________________

Nombre del banco __________________________________________________________

Dirección ________________________________________________________________

[Colocar el sello oficial del Banco]

Ver www.UNGM.org

UN Global Compact.